## Dmuc MS lẻ
DANH MỤC MÁY PHACO
STT | Tên vật tư | Đvt | Đặc tính kỹ thuật tham khảo |  | Tên thương mại | Cấu hình, đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Phân nhóm | Quy cách (nếu có) | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu | Ghi chú
|  |  | TÍNH NĂNG | YÊU CẦU
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
1 | Máy phaco | Cái | Phaco (Phacoemulsification): | Phải có các chế độ Phaco: Continuous, Burst, Pulse
|  |  | Áp lực âm (Vacuum) | Trong khoảng từ 0 - 700mmHg
|  |  | Lưu lượng (Flow rate) | Phải đạt 50 cc / min trở lên
|  |  | Hệ thống cấp nước (Power IV Pole) | Dùng chai nước treo nâng hạ tự động, hoặc bịch nước trong ngàm ép, bao ép chai nước treo, cassette có bộ phận ép nước
|  |  | Công nghệ kiểm soát áp lực nội nhãn (IOP Controlled Infusion) | Trong khoảng 20-120 mmHg.
|  |  | Tay cầm Phaco (Phaco Handpiece) (nếu có) | Có tích hợp cảm biến áp lực dùng để kiểm soát áp lực nội nhãn
|  |  | Tay cầm hút rửa (I/A Handpiece) (nếu có) | Có khả năng biến đổi từ đồng trục sang hai tay (bimanual)
|  |  | Dòng chảy ngược (Reflux) | Có chức năng dòng chảy ngược (Reflux)
|  |  | Cắt dịch kính phần trước (Anterior Vitrectomy) | Trong khoảng 0- 5000 nhát/phút Máy sử dụng máy nén khí tích hợp trong máy
|  |  | Đốt điện cao tần (Diathermy) | Có đốt điện cao tần
2 | Máy phaco di động | Cái | Hình dạng | Máy phải được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp các không gian phòng mổ, phòng mổ dã chiến. Máy có thể bỏ trong 1 vali xách tay để tiện di chuyển nhanh chóng
|  |  | Hệ thống ống tưới/hút (I/A tube system) | Có thể hấp lại được bằng phương pháp hấp ướt nhiều lần
|  |  | Phaco (Phacoemulsification): | Phải có các chế độ Phaco: Burst, Pulse
|  |  | Áp lực âm (Vacuum) | Trong khoảng từ 0 - 700mmHg
|  |  | Lưu lượng (Flow rate) | Trong khoảng từ 0- 50 cc / min
|  |  | Hệ thống cấp nước (IV Pole) | Dùng chai nước treo
|  |  | Tay cầm Phaco (Phaco Handpiece), Tay cầm hút rửa (I/A Handpiece) | Có Tay cầm Phaco (Phaco Handpiece), Tay cầm hút rửa ( I/A Handpiece)
|  |  | Dòng chảy ngược (Reflux) | Có chức năng dòng chảy ngược (Reflux)
|  |  | Cắt dịch kính phần trước (Anterior Vitrectomy) | Trong khoảng 0- 2000 nhát/phút Máy sử dụng máy nén khí tích hợp trong máy
|  |  | Đốt điện cao tần (Diathermy) | Có đốt điện cao tần