# BẢNG CHÀO GIÁ THỦY TINH THỂ ĐẶC BIỆT

| THỦY TINH THỂ 3 TIÊU CỰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | Phân nhóm TTBYT | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước sản xuất | Phân nhóm | Đơn giá | Giá kê khai | Giá trúng thầu trong vòng 90 ngày | Mã số kê khai | Mã hãng sản xuất VTYT dung chung phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Số đăng ký lưu hành |
| 1 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ, phi cầu, ngậm nước | Loại: thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ, phi cầu, ngậm nước Quang học: ba tiêu (trifocal), nhiễu xạ (diffractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic ngậm nước (hoặc acrylic ngậm nước 25 % với lớp acrylic kỵ nước phủ bề mặt) Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 6 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +13.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D ÷ +3.50D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D ÷ +2.17D cho nhìn trung gian Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ, phi cầu, kỵ nước | Loại: thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ, phi cầu, kỵ nước Quang học: ba tiêu (trifocal), nhiễu xạ (diffractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic kỵ nước Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 6 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +13.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D ÷ +3.50D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D ÷ +2.17D cho nhìn trung gian Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, khúc xạ, phi cầu, ngậm nước | Loại: thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, khúc xạ, phi cầu, ngậm nước Quang học: ba tiêu (trifocal), khúc xạ (refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic ngậm nước (hoặc acrylic ngậm nước 25 % với lớp acrylic kỵ nước phủ bề mặt) Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 6 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +13.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D ÷ +3.50D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D ÷ +2.17D cho nhìn trung gian Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, khúc xạ, phi cầu, kỵ nước | Loại: thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, khúc xạ, phi cầu, kỵ nước Quang học: ba tiêu (trifocal), khúc xạ (refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic kỵ nước Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 6 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +13.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D ÷ +3.50D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D ÷ +2.17D cho nhìn trung gian Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, khúc xạ-nhiễu xạ, phi cầu, ngậm nước | Loại: thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ-khúc xạ, phi cầu, ngậm nước Quang học: ba tiêu (trifocal), nhiễu xạ-khúc xạ (diffractive-refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic ngậm nước (hoặc acrylic ngậm nước 25 % với lớp acrylic kỵ nước phủ bề mặt) Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 6 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +13.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D ÷ +3.50D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D ÷ +2.17D cho nhìn trung gian Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, khúc xạ-nhiễu xạ, phi cầu, kỵ nước | Loại: thủy tinh thể một mảnh, ba tiêu cự, nhiễu xạ-khúc xạ, phi cầu, ngậm nước Quang học: ba tiêu (trifocal), nhiễu xạ-khúc xạ (diffractive-refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic kỵ nước Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 6 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +13.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D ÷ +3.50D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D ÷ +2.17D cho nhìn trung gian Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THỦY TINH THỂ EDOF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), nhiễu xạ (Diffractive), phi cầu, ngậm nước | Loại: Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), nhiễu xạ (Diffractive), phi cầu, ngậm nước Quang học: kéo dài tiêu cự (EDOF), nhiễu xạ (diffractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic ngậm nước (hoặc acrylic ngậm nước 25 % với lớp acrylic kỵ nước phủ bề mặt) Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 5.75 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), nhiễu xạ (Diffractive), phi cầu, kỵ nước | Loại: Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), nhiễu xạ (Diffractive), phi cầu, kỵ nước Quang học: kéo dài tiêu cự (EDOF), nhiễu xạ (diffractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic kỵ nước Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 5.75 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khúc xạ (Refractive), phi cầu, ngậm nước | Loại: Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khúc xạ (Refractive), phi cầu, ngậm nước Quang học: kéo dài tiêu cự (EDOF), khúc xạ (refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic ngậm nước (hoặc acrylic ngậm nước 25 % với lớp acrylic kỵ nước phủ bề mặt) Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 5.75 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khúc xạ (Refractive), phi cầu, kỵ nước | Loại: Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khúc xạ (Refractive), phi cầu, kỵ nước Quang học: kéo dài tiêu cự (EDOF), khúc xạ (refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic kỵ nước Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 5.75 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khác (Non-Diffractive, Non-Refractive), phi cầu, ngậm nước | Loại: Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khác (Non-Diffractive, Non-Refractive), phi cầu, ngậm nước Quang học: kéo dài tiêu cự (EDOF), khác (Non-Diffractive, Non-Refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic ngậm nước (hoặc acrylic ngậm nước 25 % với lớp acrylic kỵ nước phủ bề mặt) Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 5.75 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khác (Non-Diffractive, Non-Refractive), phi cầu, kỵ nước | Loại: Thủy tinh thể một mảnh, kéo dài tiêu cự (EDOF), khác (Non-Diffractive, Non-Refractive), phi cầu, kỵ nước Quang học: kéo dài tiêu cự (EDOF), khác (Non-Diffractive, Non-Refractive), phi cầu Asphericity: ≥ −0.27 μm Chất liệu: acrylic kỵ nước Lọc: UV Đường kính tổng: trong khoảng 10.75 mm ÷ 13.0 mm Đường kính optic: trong khoảng 5.75 mm ÷ 6.15 mm Góc haptic: không yêu cầu Kiểu haptic: không yêu cầu Vị trí đặt: trong bao Đảm bảo dãi công suất: +10.0D đến + 30.0D (bước 0.5D) Kích thước vết mổ: trong khoảng 1.8m ÷ 2.8 mm Bộ đặt: lắp sẵn hoặc không lắp sẵn | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Báo giá có hiệu lực đến hết ngày 30/5/2023 | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Đại diện hợp pháp của công ty |
| --- | --- |